## Лист1
Техническое задание на закупку высокотехнологичноголабораторного оборудования (Анализатор гематологический автоматический HEMAX 330VET)
N | Наименование разделов технического задания | Требования, предъявляемые к заданию
1 | Наименование оборудования, его назначение и цели использования | Анализатор гематологический автоматический HEMAX 330VET. Предназначен для дифференциального, количественного, анализа и подсчета клеток крови, подсчета параметров и индексов лейкоцитов, эритроцитов и тромбоцитов в клиническом образце крови животного. | ОКПД2 26.51.53.141
2 | Описание оборудования
2.1 | Дифференцировка лейкоцитов на три популяции | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.5
2.2 | Определение не менее 20 параметров крови животного: WBC, LYM#, MID#, GRA#, LYM%, MID%, GRA%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, и три гистограммы для WBC, RBC и PLT | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.5
2.3 | Наличие гистограмм для WBC, RBC, PLT | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.5
2.4 | Бесцианидныйый метод определения гемоглобина | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2. В настоящее время бесцианидныый метод определения гемоглобина является современным и наиболее безопасным методом определения гемоглобина как для оператора, так и для окружающей среды.
2.5 | Определение гематологических параметров выполняется с помощью метода:
2.5.1 | Метод импенденсов(кондуктометрия) | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.1
2.5.2 | Колориметрический метод | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.1
2.6 | Тип исполнения анализатора | Настольный | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.1
2.7 | Требования по энергообеспечению, необходимые для эксплуатации анализатора:
2.7.1 | Напряжение | 100-240 В | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.1
2.7.2 | Частота | 50/60 Гц | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.1
2.8 | Максимальная производительность не менее, образцов в час | 60 | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.2
2.9 | алгоритм контроля качества исследований | контроль качества с помощью графика Леви-Дженнингса (L-J) | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4 Программное обеспечение анализатора должно обеспечивать возможность проведения внутрилабораторного контроля качества. Внутрилабораторный контроль качества в клинико-диагностической лаборатории - это комплекс мероприятий направленных на обеспечение качества клинических лабораторных исследований. Внутрилабораторный контроль качества обязателен в отношении всех видов исследований, выполняемых в лаборатории. Правила внутрилабораторного контроля качества количественных исследований содержатся в Приказе МЗ РФ №45 от 07.02.2000 «О системе мер по повышению качества клинических лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской Федерации».
2.10 | Взятие образца из открытой пробирки (ручной режим подачи пробирки) | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.3
2.11 | Подключение анализатора к лабораторной информационной системе | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.5
2.12 | Минимальное количество образца, необходимое для проведения измерения | 9,8 мкл (цельная кровь), 9,8 мкл (периферическая кровь с антикоагулянтом), 20 мкг (предварительно разведенная периферическая кровь) | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4
2.13 | Типы биологических жидкостей, которые могут исследоваться на анализаторе | цельная кровь с добавлением антикоагулянта, периферическая кровь с добавлением антикоагулянта и предварительно разведенная периферическая кровь. | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4
2.14 | Использование первичных пробирок | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4
2.15 | Использование вторичных пробирок | наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4
2.16 | Архивирование полученных результатов | наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4
2.17 | Количество сохраняемых результатов вместе с графиками и гистограммами, не менее | 50000 | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2 Большое количесвто сохраняемых результатов позволяет не переносить данные анализов на внешнее оборудование длительное время.
2.18 | Оповещение пользователя о наличии патологических изменений в образце | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4
2.19 | Наличие режима работы с цельной кровью и режима предварительного разведения пробы | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2 Наличие двух режимов позволяет выбрать необходимый способ анализа пробы в зависимости от ее объема.
2.20 | Автоматическое дозирование дилюента во вторичную пробирку для анализа пробы в режиме предварительного разведения | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2 Автоматическое дозирование дилюента позволяет избежать погрешности при влиянии человеческого фактора во время дозирования дилюента вручную.
2.21 | Наличие встроенного сенсорного цветного экрана, с системой Touch Screen, не более 8 дюймов | наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4 Сенсорное управление является интуитивным и значительно упрощает работу на гематологическом анализаторе для персонала, позволяет оптимизировать и ускорить рабочий процесс.
2.22 | Количество USB портов для подключения дополнительных устройств, не менее | 4 | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2. Большое количество USB-портов позволяет подключить к прибору различное внешнее оборудование: мышь, клавиатуру, сканер штрих-кода, внешний накопитель, принтер.
2.23 | Линейность, не менее | Параметр Диапазон линейности WBC (0.00—300) ×10^9/л RBC (0,00—8,50) ×10^12/л HGB (0—250) г/л PLT (0—3000)×10^9/л HCT (0-67% ) | ГОСТ Р 55991.6-2014 (п.4, п.4.2) Широкий диапазон линейности позволяет работать с патологическими пробами без предварительного разведения и получать более точные результаты. Широкий диапазон линейности для WBC важен при исследовании проб больных с лейкозами, когда количество лейкоцитов может достигать 500 х 109/L (при хроническом миелолейкозе). Широкий диапазон линейности для PLT важен при исследовании проб с эссенциальной тромбоцитемией, когда тромбоцитоз может быть выше 4000 х 109/L и более.
2.24 | Коэффициент вариации | WBC 4 × 109 / л ～ 15.0 × 10^9 / л ≤2,0% RBC 3.50 × 1012 / л ~ 6.00 × 10^12 / л ≤1,5% HGB 110 г/л ~ 180 г/л ≤1,5% PLT 150 × 109 / л ~ 500 × 10^9 / л ≤4,0% MCV 70 фл ～ 120 фл ≤1,0% | ГОСТ Р 55991.6-2014 (п.4, п.4.2). Низкий уровень коэффициента вариации позволяет получить более точные результаты анализа.
2.25 | Диапазон отображения | WBC (0,00—999,99) ×10^9/л RBC (0,00—18,00) ×10^12/л HGB (0—300) г/л PLT (0—5000)×10^9/л HCT (0%-80%) | ГОСТ Р 55991.6-2014 (п.4, п.4.2)
2.26 | Эффект следового переноса | WBC ≤0,5% RBC ≤0,5% HGB ≤0,5% PLT ≤1,0% HCT ≤0,5% | ГОСТ Р 55991.6-2014 (п.4, п.4.2)
2.27 | Наличие всторенного принтера с возможностью распечатки гистограмм | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2. Принтер дает возможность распечатать результаты анализа.
2.28 | Возможность подключения внешнего принтера к анализатору | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2. Принтер дает возможность распечатать результаты анализа.
2.29 | Возможность подключения анализатора к компьютеру | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4
2.30 | Наличие порта RS232 для соединения с внешним компьютером | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4
2.31 | Возможность подключения внешней клавиатуры к анализатору для ввода данных | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4
2.32 | Возможность подключения мыши к анализатору | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2
2.33 | Ручная и автоматическая калибровка | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.3
2.34 | Автоматическое появление сообщений об ошибках работы анализатора с описанием ошибок | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2
2.35 | Наличие прожига апертуры | наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2
2.36 | Наличие системы автоматической проверки работоспособности анализатора | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2
2.39 | Спящий режим анализатора | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.4, п.4.2
2.40 | Количество наименований промывающих растворов ,не более | 1 | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.6 Оптимизация и минимизация количества используемых наименований реагентов обеспечивает упрощение работы оператора с целью сокращения временных затрат на замену реагентов.
2.41 | Общее количество видов реагентов, применяемых для работы анализаторов, не более | 3 | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.6 Оптимизация и минимизация количества используемых наименований реагентов обеспечивает упрощение работы оператора с целью сокращения временных затрат на замену реагентов.
2.42 | Русскоязычное программное обеспечение | Наличие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.2.4 Большинство современных анализаторов имеет ПО на русском языке, который является государственным языком на территории РФ. Это помогает избежать ошибки, связанные с необходимостью перевода с английского на русский и обеспечивает качественную работу лаборантов.
2.43 | Вес анализатора не более, кг | 23 | ГОСТ Р 55991.5-2014 п 4.2
2.44 | Требования к времени наработки оборудования на момент закупки:
2.45 | На момент поставки оборудование является новым, не бывшим в эксплуатации, выпуска не ранее 2022 года. | Соответствие | ГОСТ Р 55991.5-2014 п 5.3
2.46 | Профили определенных пользователем животных | 4
2.47 | Виды животных | тест кошки, собаки, кролика, свиньи, лошади, козы, обезьяны
3.0 | Требования к поставщику оборудования и его ответственности:
3.1 | Поставщик должен иметь установленные законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие соответствие оказываемых услуг требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации. Ответственность о своевременном продлении таких документов лежит на Поставщике. Поставщик предоставляет Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие оказываемых услуг требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации. | Наличие
4.0 | Требование о необходимости обеспечения взаимодействия поставляемого оборудования с оборудованием и информационными системами, используемыми Заказчиком:
4.1 | Наличие сетевого порта для подключения к ЛИС | RS-232 | ГОСТ Р 55991.5-2014 п 5.3
5.0 | Требования к размерам оборудования: длина х ширина х высота не более, мм | 480*330*400 | ГОСТ Р 55991.6-2014 п.5.2.1
5.1 | Требования по предпродажной подготовке оборудования:
6.0 | Гарантийный срок на поставляемое оборудование | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | ГОСТ Р 55991.5-2014 п 5.7
6.1 | Предпродажная подготовка оборудования проводится на складе компании-поставщика. | Соответствие | ГОСТ Р 55991.6-2014 п. 5.6
7.0 | Требования к сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
7.1 | Ввод оборудования в эксплуатацию осуществляется специалистами, имеющими сертификат и (или) допуск Производителя на ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание поставляемого оборудования | Соответствие | ГОСТ Р 55991.5-2014 п 5.9
8 | Требования к подготовке и инструктажу медицинского и технического персонала Заказчика
8.1 | Инструктаж персонала конечного пользователя по работе на анализаторе с выдачей соответствующих документов | Соответствие | ГОСТ Р 55991.5-2014 п 5.10