Анализатор гемоглобина

Только для ветеринарного применения

Руководство по эксплуатации

Компания Jiangsu Accuracy Biotechnology Co., Ltd.

Предисловие

Благодарим Вас за покупку нашего ветеринарного анализатора гемоглобина (далее «анализатор»). Прежде чем использовать этот продукт, пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство, чтобы понять принцип работы и обслуживания продукта. Бережно храните данное руководство после прочтения, чтобы его можно было легко получить в случае необходимости.

Выпущенная версия ПО: 1

Об этом руководстве

Артикул: 1.28.0641-10

Версия: 1.0

Дата первого издания/редакции: 2021-06

© Jiangsu Accuracy Biotechnology Co., Ltd. Все права защищены.

Заявление

Действия пользователя, не соответствующие данному руководству, могут привести к неисправности или несчастному случаю, за которые компания Jiangsu Accuracy Biotechnology Co., Ltd. не несет ответственности.

Это руководство содержит инструкции, необходимые для безопасной эксплуатации изделия в соответствии с его функциями и назначением. Соблюдение этого руководства является необходимым условием для надлежащей работы изделия и правильной работы.

Данное руководство основано на максимальной конфигурации, поэтому некоторые сведения могут быть неприменимы к вашему изделию. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Все иллюстрации в данном руководстве служат только в качестве примеров. Они могут не отражать настройки или данные, отображаемые на вашем продукте.

Важно

- Этот анализатор можно использовать только с соответствующей микрокюветой, поставляемой Accuracy. Использование других микрокювет может привести к неточным результатам измерения.

- Анализатор предназначен только для диагностики in vitro.

- Оборудование относится к оборудованию II класса защиты от поражения электрическим током, II класса по категории перегрузки, II класса по загрязнению.

- Ни в коем случае не разбирайте и не ремонтируйте анализатор. Если анализатор неисправен, немедленно прекратите его использование. Если проблемы не могут быть устранены, пожалуйста, свяжитесь со службой послепродажного обслуживания.

- Не используйте оборудование вблизи источников сильного излучения. Это может повлиять на нормальную работу оборудования.

- Используйте устройство только в соответствии с указанным производителем методом.

- Компания Accuracy оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики продукта без уведомления.

Все компоненты анализатора разработаны и изготовлены с соблюдением высочайших требований безопасности.

Ответственность производителя

Компания Accuracy имеет право изменять и обновлять данное руководство.

Оглавление

1.  Информация	5

1.1 Введение	5

1.2 Противопоказания	5

1.3 Составные части	5

1.3.1 Вид спереди	5

1.3.2 Вид сбоку	6

1.4 Информация по безопасности	6

1.5 Символы	7

2.  Установка	8

2.1 При получении	8

2.2 Требования к окружающей среде	8

2.3 Подключите источник питания	8

2.4 С использованием Батареи	8

3.  Стандартные операции	9

3.1 Включение	9

3.2 Выключение	10

3.3 Настройка Анализатора	10

3.3.1	Установка даты	10

3.3.2	Установка времени	10

3.3.3	Установка ед. измерения	11

3.3.4	Установка кода микрокювета	11

3.3.5	Очистить запись истории	12

3.4 Проведения анализа	12

3.3.6	Измерения капиллярной крови	12

3.3.7	Тестирования образца венозной крови	13

3.4	Просмотр истории	14

4. Уход за прибором	14

4.1 Отчистка анализатора	14

4.2 Утилизация	15

5. Гарантия и обслуживание	15

6.  Аксессуары и запчасти	15

7. Исправление проблем	16

7.1 Код ошибки	16

7.2 Другие	17

А Технические характеристики продукта	18

А.1 Тип анализатора	18

А.2 Физические характеристики	18

А.3 Характеристики окружающей среды	18

А.4 Технические характеристики	18

В Символы и единицы	19

В.1 Единицы	19

В.2 Символы	19

1.  Информация

1.1 Введение

- Анализатор предназначен для количественного определения общего количества гемоглобина в цельной крови собак и кошек методом спектрофотометрии. Вы можете быстро получить надежные результаты благодаря простому управлению анализатором.

- Принцип работы следующий: поместите микрокювету с образцом крови на держатель, микрокювета служит реакционным сосудом. Затем переместите держатель внутрь анализатора — оптический блок активируется, свет определенной длины волны пройдет через образец крови и собранный фотоэлектрический сигнал проанализирует блок обработки данных. Как результат — точное значение концентрации гемоглобина в образце.

1.2 Противопоказания

Нет

1.3 Составные части

Анализатор                  Адаптер                   USB-кабель

1.3.1 Вид спереди

Индикатор состояния батареи

- Мигает красным: батарея разряжена.

- Горит красным: идет зарядка.

- Горит зеленым: устройство заряжено.

Кнопка питания

- Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить анализатор.

- Когда анализатор включен, нажмите и удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд, чтобы выключить анализатор.

- При просмотре истории на главном экране нажмите эту кнопку, чтобы вернуться к отображению текущего результата;

- На экране настроек нажмите эту кнопку, чтобы подтвердить настройки.

Кнопка вверх

- На главном экране нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть историю вперед;

- На экране настроек нажмите эту кнопку, чтобы выбрать элемент настройки вверху.

Кнопка вниз

На главном экране нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть историю назад;

- На экране настроек нажмите эту кнопку, чтобы выбрать элемент настройки в обратном порядке.

- Нажмите кнопку питания и кнопку вниз одновременно, чтобы войти в интерфейс настроек, когда анализатор включен.

Комбинированная кнопка

- Нажмите кнопку питания и кнопку вниз одновременно, чтобы войти в интерфейс настроек, когда анализатор включен.

1.3.2 Вид сбоку

1.4 Информация по безопасности

- Используйте только специальный адаптер питания. Использование других адаптеров может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- Не оставляйте оборудование без присмотра при использовании сети переменного тока.

- Ничего не роняйте и не кладите в держатель микрокюветы анализатора, за исключением предметов, указанных в данном руководстве.

- Не используйте оборудование в местах, где возможно попадание капель аэрозоля.

- Не оставляйте открытый анализатор

- Отключите шнур питания после зарядки

- Не погружайте анализатор в жидкость и не кладите анализатор в места, где он может упасть в жидкости.

- Не размещайте анализатор в местах, откуда легко упасть.

- Для обеспечения безопасности пользователя используйте только те детали и принадлежности, которые указаны компанией Accuracy или в настоящем документе.

- Не используйте анализатор, если он не работает должным образом или поврежден.

- Не кладите анализатор или его кабель передачи данных на поверхность с высокой температурой

- Не кладите ничего на верхнюю часть анализатора.

1.5 Символы

      - Примечание. Некоторые символы могут не отображаться на вашем оборудовании.

| Символ | Объяснение | Символ | Объяснение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Директива о медицинских приборах для диагностики Vitro |  | Серийный номер |
|  | Не использовать повторно |  | Использовать до |
|  | Предостережение от сырости |  | Постоянный ток |
|  | Ограничение давления | П/Н | Номер части |
|  | Температурный предел |  | Включение/выключение питания |
|  | Переменный ток |  | Хрупкий, обращаться с осторожностью |
|  | Оборудование класса II |  | Эта сторона вверх |
|  | Индикатор состояния батареи |  | Осторожность |
|  | Максимум веса |  | См. руководство по эксплуатации/буклет |
|  | Температурный предел |  | Дата производства |
|  | Переработка |  | Производитель |
|  | Биологический риск |  | USB-интерфейс |
|  | символ WEEE |  | Код партии |

2.  Установка

2.1 При получении

Перед распаковкой внимательно осмотрите упаковочный ящик на предмет повреждений. При обнаружении каких-либо повреждений свяжитесь с перевозчиком.

Если упаковочный ящик не поврежден, откройте упаковочный ящик надлежащим образом, выньте анализатор и его принадлежности из упаковочного ящика и проверьте в соответствии с упаковочным листом. Проверьте все материалы в соответствии с упаковочным листом и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Пожалуйста, сохраните упаковочные материалы для транспортировки или хранения в будущем.

2.2 Требования к окружающей среде

Условия эксплуатации оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в данном руководстве. A.3 Требования к условиям окружающей среды.

Не используйте анализатор во влажных местах, содержащих агрессивные газы, с сильной запыленностью, сильными электромагнитными помехами, чтобы обеспечить его нормальное использование.

Когда анализатор перемещается с одного места на другое, может возникнуть конденсация из-за разницы температур или влажности. В этом случае никогда не запускайте анализатор, пока не исчезнет конденсат.

Анализатор следует размещать в хорошо проветриваемом помещении. Поместите анализатор на чистую устойчивую поверхность. Не используйте анализатор под прямыми солнечными лучами.

Не размещайте устройство в местах, где трудно включить питание.

2.3 Подключите источник питания

Анализатор может питаться от адаптера переменного тока или встроенной перезаряжаемой литий-ионной батареи.

Требования к электропитанию: AC100 ～ 240 В, 20 ВА, 50/60 Гц; 5В постоянного тока, 1А

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте только адаптер питания, поставляемый или указанный компанией Accuracy

2.4 С использованием Батареи

Анализатор может питаться от встроенной перезаряжаемой литий-ионной батареи. Если источник питания переменного тока внезапно отключится, анализатор может питаться от батареи.

Аккумулятор будет заряжаться, когда анализатор подключен к сети переменного тока.

На анализаторе есть индикатор состояния батареи. Когда батарея заряжена, индикатор горит красным; когда батарея разряжена, индикатор мигает красным, вовремя заряжайте батарею. Когда аккумулятор работает нормально, индикатор не горит.

Объяснение значков батареи следующее:

- Указывает, что батареи работают правильно. Сплошная часть представляет текущий уровень заряда батарей пропорционально их максимальному заряду.

- Указывает, что батарея разряжена. Пожалуйста, зарядите его в время.

Рабочие характеристики перезаряжаемых батарей могут со временем ухудшаться. Время работы аккумуляторов напрямую зависит от их производительности. Если время работы батареи заметно меньше, чем указано в технических характеристиках, замените батарею или обратитесь к обслуживающему персоналу.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не заряжайте аккумулятор отдельно.

- Зарядите аккумулятор с помощью адаптера питания, входящего комплект поставки

- Рекомендуется заряжать аккумулятор в течение 2 месяцев, чтобы обеспечить надлежащее использование анализатора, если в течение длительного периода времени он не использовался.

- Убедитесь, что батарея имеет достаточную емкость во время измерения; низкая емкость может привести к неточным результатам.

- Время работы зависит от конфигурации и режима работы.

3.  Стандартные операции

Анализатор откалиброван на заводе, и пользователю не нужно калибровать его.

3.1 Включение

- Прежде чем приступить к измерениям, проверьте анализатор на наличие механических повреждений и убедитесь, что аксессуары правильно установлены.

- Подключите адаптер к розетке питания. Если вы запускаете анализатор от батареи, убедитесь, что батарея достаточно заряжена.

- Нажмите и удерживайте кнопку питания  3 секунды, чтобы включить анализатор. Загорится экран анализатора, отобразится начальный экран, и начнется самопроверка.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Анализатор отобразит основной экран после завершения самотестирования.

- Не используйте анализатор, если он имеет механические повреждения. Обратитесь к обслуживающему персоналу.

- Анализатор не включится при низком заряде батареи.

Контроль качества

Анализатор имеет внутреннюю электронную самопроверку. Каждый раз когда анализатор включается, он автоматически проверит работоспособность оптико-электронного блока. Этот тест выполняется периодически, если анализатор остается включенным. После прохождения самотестирования на дисплее будет мигать прочерк, указывающий на то, что анализатор готов к выполнению измерения. Код ошибки будет отображаться, если самопроверка не удалась.

3.2 Выключение

Нажимайте и держите кнопку   3 секунды.

3.3 Настройка Анализатора

    - Установка даты

- Нажмите одновременно кнопки  и          , чтобы войти в экран настроек, как показано ниже.

- Нажмите кнопку «ВКЛ»      для входа в настройки даты, и курсор будет мигать на годе.

- Нажмите кнопка «ВВЕРХ»           или «ВНИЗ»         для выбора цифр, а затем нажмите кнопку «ВКЛ» для подтверждения настройки. И курсор будет мигать на месяце.

- Нажимать кнопка «ВВЕРХ»            или «ВНИЗ»          для выбора номеров, а также затем нажмите кнопку «ВКЛ»             для подтверждения настройки. И курсор будет мигать на выборе дня.

- Нажимать кнопку «ВВЕРХ»          	или «ВНИЗ»           для выбора цифр, а потом Нажмите кнопку «ВКЛ»           для подтверждения параметров.

- Нажимать кнопку «ВНИЗ»            , чтобы переместить курсор на [ Сохранить и Выход ],

- Нажмите кнопку «ВКЛ»           , чтобы сохранить настройки и выйти из экрана настроек.

    - Установка времени

- На главном экране нажмите 2 кнопки      и	        одновременно, чтобы войти в экран настроек, как показано ниже.

- нажмите кнопку  чтобы переместить курсор на [Время ].

- Нажимать кнопку «ВКЛ»  для входа в настройки времени и курсор будет мигать на часе.

- Нажимать кнопку «ВВЕРХ»            или»ВНИЗ»  для выбора цифр, а затем нажмите кнопку «ВКЛ» для подтверждения настройки. И курсор будет мигать на минуте.

- Нажимать кнопку «ВВЕРХ»           или»ВНИЗ»  для выбора чисел и потом нажмите кнопку «ВКЛ» для подтверждения настройки. И курсор будет мигать на секунде.

- Нажимать кнопки «ВВЕРХ»             или «ВНИЗ» для выбора чисел, а затем Нажмите кнопку «ВКЛ»  для подтверждения параметров.

- Нажимать кнопку «ВКЛ» ,чтобы переместить курсор на [Сохранить и Выход ],

- Нажмите кнопку «ВКЛ» ,чтобы сохранить настройки и выйти из экран настроек.

    - Установка ед. измерения

- На главном экране нажмите кнопки   и  одновременно, чтобы войти в экран настроек, как показано ниже.

- Нажимать кнопку «ВНИЗ»  для перемещения курсора на [Ед измерения ].

- Нажимать кнопку «ВКЛ» для подтверждения настройки.

- Нажимать «ВВЕРХ»           или «ВНИЗ» для выбора единиц измерения « г/л » или « г/дл ». Нажимать кнопку «ВКЛ»  для подтверждения параметра.

- Нажимать кнопку «ВНИЗ» ,чтобы переместить курсор на [Сохранить и Выход ],

- Нажмите кнопку «ВКЛ» ,чтобы сохранить настройки и выйти из экран настроек.

    - Установка кода микрокювета

- На главном экране нажмите кнопка   и  одновременно, чтобы войти в экран настроек, как показано ниже.

- Нажимать кнопку «ВНИЗ» ,чтобы переместить курсор на [Ref Код ].

- Нажимать кнопку «ВКЛ»  для подтверждения настройки.

- Нажимать «ВВЕРХ»          или «ВНИЗ» для установки кода микрокюветы (КОД УКАЗАН НА УПАКОВКЕ КЮВЕТ). Затем Нажмите кнопку «ВКЛ»  для подтверждения настройки .

- Нажимать кнопку «ВНИЗ» ,чтобы переместить курсор на [Сохранить и Выход ],

Нажмите кнопку «ВКЛ» ,чтобы сохранить настройки и выйти из экран настроек.

    - Очистить запись истории

- На главном экране нажмите кнопка   и  одновременно, чтобы войти в экран настроек, как показано ниже.

- нажмите кнопку «ВНИЗ» , чтобы переместить курсор на [ Пустая запись ].

- Нажимать кнопку «ВКЛ»  для подтверждения настройки.

- Нажимать кнопка  «ВВЕРХ»            или «ВНИЗ»  для выбора « НЕТ » или « ДА ». Нажимать кнопку «ВКЛ» 	для подтверждения параметра.

- Нажимать кнопку «ВНИЗ» ,  чтобы переместить курсор на [ Сохранить и Выход ],

Нажмите кнопку «ВКЛ» ,чтобы сохранить настройки и выйти из экран настроек.

3.4 Проведения анализа

      - Эксплуатационные ограничения

- Измерение необходимо проводить в течение 1 минуты после заполнения микрокюветы.

- Не измеряйте повторно заполненную микрокювету.

- Заполните микрокювету одним процессом. Не надо пополнять дополнительно.

ОСТОРОЖНОСТЬ:

  - Всегда осторожно обращайтесь с образцами крови, так как они могут быть заразными. Всегда надевайте защитные перчатки при работе с кровью. образцы.

  - Не используйте анализатор, если температура окружающей среды слишком высокая или слишком низкая.

  - Не используйте анализатор под прямыми солнечными лучами;

  - Не перемещайте держатель микрокюветы и анализатор во время измерения.

Ожидаемые значения*:

Собаки: 12,0–18,0 г/дл (120–180 г/л) Кошки: 8,0–15,0 г/дл (80–150 г/л) Коэффициент пересчета: г/дл×10=г/л

    - Измерения капиллярной крови

- Включите анализатор и вытащите держатель микрокюветы.

- Очистите место прокола дезинфицирующим средством и дайте ему полностью высохнуть или протрите сухой безворсовой салфеткой.

- Проколите место прокола с помощью ланцета.

- Когда капля крови станет достаточно большой, заполните микрокювету одним непрерывным процессом. Не надо пополнять.

- Поместите заполненную микрокювету в держатель микрокюветы. Это должно быть выполнено в течение десяти минут после заполнения микрокюветы. Аккуратно задвиньте держатель микрокюветы обратно в измерительную камеру.

- Значение гемоглобина образца отображается после окончания тестирования.

Сбор образцов капиллярной крови в следующих рекомендуемых местах:

- Ухо – (кошки и собаки)

- Лапа - (кошки и собаки)

- Подушечки на ногах (собаки)

- Внутренняя губа (собаки)

      - ПРИМЕЧАНИЕ:

- Значок “ ”отображается на экране в течение тестирования, не перемещайте анализатор и не выполняйте другие операции.

- Микрокювета является одноразовой, не для повторного использования.

- Микрокювету следует запускать сразу же после заполнения образцом. Длительное воздействие воздуха может повлиять на измерение.

- Микрокювета должна быть полностью заполнена за один непрерывный процесс.

Всегда осторожно обращайтесь с образцами крови, так как они могут быть заразными.

    - Тестирования образца венозной крови

- Если образец крови хранится в холодильнике, его следует предварительно нагреть до комнатной температуры перед измерением. Необходимо использование механической мешалки для перемешивания образца в течение не менее 1-2 минут или переворачивание вручную 10-20 раз пробирки с образцом для тщательного перемешивания образцов венозной крови.

- Поместите каплю крови на гидрофобную поверхность, например, пластиковую пленку, с помощью пипетки.

- Заполните микрокювету одним непрерывным процессом.

- Поместите микрокювету в держатель для микрокювет и осторожно задвиньте держатель микрокюветы обратно в анализатор, чтобы начать анализ.

- Результаты измерения отображаются в анализаторе после окончания тестирования.

  - Просмотр истории

- На главном экране нажмите кнопку  или же  чтобы войти в запись истории.

- На этом экране нажмите кнопку  или же  чтобы просмотреть предыдущие результаты один за другим.

Примечание. На экране истории нажмите и удерживайте кнопки   или же   2 секунды, чтобы быстро просмотреть записи.

4. Уход за прибором

Используйте только одобренные нами вещества и методы, перечисленные в этой главе, для очистки или дезинфекции вашего оборудования.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неутвержденными веществами или методами.

Мы не делаем никаких заявлений относительно эффективности перечисленных химических веществ или методов в качестве средств борьбы с инфекцией. Чтобы узнать, как контролировать инфекцию, проконсультируйтесь с сотрудником по инфекционному контролю или эпидемиологом.

4.1 Отчистка анализатора

Анализатор необходимо регулярно очищать.

Рекомендуемым чистящим средством является этанол (75%). Для очистки основного блока выполните следующие действия:

- Выключите анализатор.

- Очистите экран дисплея и корпус мягкой чистой тканью, смоченной нейтральным очищающим средством.

- Вытрите весь чистящий раствор сухой тканью после очистки, если необходимо.

Во избежание повреждения анализатора соблюдайте следующие правила:

- Не погружайте анализатор в жидкость.

- Не наливайте жидкость на анализатор или аксессуары.

- Не допускайте попадания жидкости внутрь.

- Никогда не используйте абразивные материалы Очистка держателя микрокюветы

- Убедитесь, что анализатор выключен. Дисплей должен быть пустым. Вытащите держатель микрокюветы в положение загрузки.

- Очистите держатель микрокювет спиртом или мягким моющим средством.

- Важно, чтобы держатель микрокюветы был полностью сухим, прежде чем вставлять его обратно в анализатор.

      - ПРИМЕЧАНИЕ:

- Содержите рабочую среду и поверхность анализатора в чистоте и не повреждайте экран.

- Запрещается использовать очистку органическим растворителем бензина и бензола, эти тесты приведут к деформации анализатора или удалению краски и повлияют на производительность или внешность.

- Держатель микрокювет следует очищать после каждого дня использования.

- Не загрязняйте и не повреждайте оптический блок при очистке держателя.

- Не разбирайте анализатор. Если возникают какие-либо проблемы с качеством, пожалуйста, позвоните нашему представителю.

- Держатель микрокюветы должен содержаться в чистоте, чтобы не повлиять на точность теста.

- Для получения подробной информации об очистке, дезинфекции и стерилизации других принадлежностей обращайтесь к производителям.

4.2 Утилизация

Утилизируйте использованные образцы, микрокювету и защитные перчатки в соответствии с местными санитарными правилами утилизации.

5. Гарантия и обслуживание

Гарантийный срок на анализатор составляет 12 месяцев с даты получения вами продукта. Любые изменения или модификации этого анализатора, явно не одобренные производителем, могут привести к аннулированию вашего права на эксплуатацию.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ И ЗАМЕНЯЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ЛЮБОГО КОНКРЕТНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Все неисправные компоненты могут быть бесплатно отремонтированы или заменены в течение гарантийного срока. Не открывайте корпус анализатора. Если корпус анализатора вскрыт, гарантия будет аннулирована.

      - Чтобы защитить свои права, пожалуйста, хорошо храните доказательства, такие как счета, квитанции и т. д. Производитель бесплатно отремонтирует или заменит анализатор в течение гарантийного срока и любого повреждения, вызванного нечеловеческими факторами.

При возникновении вопросов по эксплуатации оборудования обращайтесь к производителю или в местное представительство.

6.  Аксессуары и запчасти

      - ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте только кабель для передачи данных и адаптер питания, поставляемые с прибором

- Одноразовые принадлежности не подлежат повторной стерилизации и повторному использованию.

Доступны следующие аксессуары и запасные части:

| Название аксессуара/модель | Примечания |
| --- | --- |
| Адаптер питания | Стандартная конфигурация |
| USB-кабель для передачи данных | Стандартная конфигурация |

7. Исправление проблем

7.1 Код ошибки

Анализатор выявит некоторые неисправности во время работы, а код неисправности отобразится на экране. Следуйте приведенным ниже описаниям для решения проблемы.

| Код неисправности | Описание | Решение |
| --- | --- | --- |
| ОШИБКА:01 | Ошибка типа образца | Замените новую микрокювету. |
| ОШИБКА:02 | Ошибка чтения файла | Свяжитесь с производителем. |
| ОШИБКА:03 | Ошибка POST, старение LED1 | Перезапустите анализатор. Если проблема все еще существует, обратитесь к производителю. |
| ОШИБКА:04 | Ошибка POST, старение LED2 | Перезапустите анализатор. Если проблема все еще существует, обратитесь к производителю. |
| ОШИБКА:05 | держатель не на месте | Повторно проверьте и убедитесь, что держатель вставлен на место |
| ОШИБКА:06 | Грязные оптические компоненты | Очистите держатель ватным тампоном, смоченным водой. |
| ОШИБКА:07 | Пустая микрокювета или незагруженная микрокювета | Заполните микрокювету образцом крови и повторите анализ. |
| ОШИБКА:08 | Держатель имеет свет блокирующие вещества. | Проверьте держатель и очистите его, если есть посторонние предметы. |
| ОШИБКА:09 | Высокая температура окружающей среды | Убедитесь, что температура окружающей среды составляет 15-35°C. |
| ОШИБКА:10 | Низкая температура окружающей среды | Убедитесь, что температура окружающей среды составляет 15-35°C. |

7.2 Другие

Во время работы анализатора могут возникать некоторые распространенные проблемы. Следуйте приведенному ниже описанию, чтобы решить проблемы.

| Симптомы | Возможные причины | Решение |
| --- | --- | --- |
| Анализатор не включается. | Емкость батареи низкая, и питание переменного тока не подключено. | Подключите адаптер и убедитесь, что индикатор питания горит красным. Если он не включается или по-прежнему не запускается после включения питания, пожалуйста, свяжитесь с нашим сервисным персоналом. |
| Не закрывается держатель кюветы | Поврежден держатель микрокюветы | Замените новый держатель микрокюветы. |
|  | Держатель микрокюветы заблокирован инородным телом. | Удалите посторонние предметы из держателя микрокюветы, перезапустите анализатор и свяжитесь с нашим сервисным персоналом. |
|  | Анализатор поврежден. | Замените анализатор |
|  | Емкость батареи низкая, и нет питания переменного тока. | Подключитесь к источнику питания переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор и выполнить новое измерение. |
| На экране отображаются неправильные символы | Поврежден экран или процессор имеет ошибку. | Анализатор нуждается в обслуживании; пожалуйста, свяжитесь с нашим обслуживающим персоналом. |

А Технические характеристики продукта

А.1 Тип анализатора

| Защита от поражения электрическим током | Оборудование класса II и оборудование с внутренним питанием |
| --- | --- |
| Степень защиты от жидкости | IPX0 |
| Режим работы | Непрерывный |
| Срок службы продукта | Три года (примерно 20 проб в день) или 22 000 подсчетов проб |

А.2 Физические характеристики

| Модель | Габаритные размеры | Масса |
| --- | --- | --- |
| Н7-3 | 130 мм*82 мм*31,5 мм | Около 500 г |

А.3 Характеристики окружающей среды

| Рабочая среда | Температура: 15°C ～ 35°C; Относительная влажность: ≤85% |
| --- | --- |
| Рабочее атмосферное давление | 70 кПа ～ 110 кПа |
| Условия хранения и транспортировки | Температура: от -20°C до60°C; Относительная влажность: 10% ～ 90% |
| Хранение и транспортировка Атмосферное давление | 50 кПа ～ 110 кПа |

А.4 Технические характеристики

| Принципы измерения | Фотометрический метод |
| --- | --- |
| Диапазон измерений | 3,0-25,0 г/дл (30-250 г/л) |
| Тестовые задания | Содержание гемоглобина, HCT (расчетное значение) |
| Тип образца | Периферическая кровь или венозная кровь |
| Объем образца | ≤10 мкл |
| Время тестирования | ≤5 с |
| Точность или сопоставимость | ≤±3% |
| Повторяемость | В диапазоне 30 ～ 250 г/л, CV≤1,5% |
| Фоновая проба | общее количество Hb≤1 г/л |
| Хранилище данных | 2000 результатов могут быть сохранены |
| Экран монитора | 3,5-дюймовый ЖК-дисплей |
| Источник питания | DC 5V 1A/литиевый аккумулятор 3.7V |

В Символы и единицы

В.1 Единицы

| Сокращенное название | ФИО |
| --- | --- |
| мкл (мкл) | микролитр |
| А | ампер |
| °С | стоградусный |
| В | вольт |
| Вт | ватт |
| мм | миллиметр |
| кПа | килопаскаль |
| час | час |
| Гц | герц |
| л | литр |

В.2 Символы

| Символ | Объяснение |
| --- | --- |
| － | отрицательный |
| ％ | процент |
| / | разделять |
| ～ | к |
| ＋ | положительный |
| ≤ | меньше или равно |
| ≥ | больше или равно |
| © | Авторские права |

Отдел обслуживания клиентов в России:

ООО «БыстроТест»

108801, Россия, г. Москва, Сосенское п., п. Коммунарка, ул. Потаповская роща, д. 3, корп. 2, оф. 2, пом. 2

+79064080638

bystrotest@yandex.ru

      - Компания Jiangsu Accuracy Biotechnology Co., ООО

Адрес: № 8, Shengchang West Road, Даньян

Зона развития, провинция Цзянсу, 212300, КНР

Телефон 0086 25 83681231-606

Электронная почта : sales@accuracy-js.top

Сайт: https://www.accuracybio-js.com